МИНИСТЕРСТВО   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   И   СОЦИАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ   РФ

| РОССИЯ г. Нижний Новгород Почтовый адрес: 603093 ул. Яблоневая, 22, а/я 69 Юридический адрес: 603094 ул. Коминтерна, 47 ИНН 5259000159 КПП 525901001 ОГРН 1025202838627 E-mail: info@npods.nnov.ru www.npods.ru | Приемная Канцелярия Бухгалтерия Департамент продаж | тел./факс тел./факс тел./факс тел./факс | (831) 434-97-70 (831) 434-86-83 (831) 434-97-74 (831) 467-82-02 467-82-15 467-82-16 467-82-17 |
| --- | --- | --- | --- |

TH-351

96

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

"ДС-ИФА-Тироид-ТТГ"

- Тест-система иммуноферментная для количественного

- определения тиреотропного гормона

- Назначение

          - Набор реагентов "ДС-ИФА-Тироид-ТТГ" предназначен для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА).

          - ТТГ – гликопротеиновый гормон, секретируемый передней долей гипофиза, который стимулирует синтез трийодтиронина и тироксина в щитовидной железе. Количественное определение уровня ТТГ необходимо для диагностики нарушений функции щитовидной железы и контроля за ходом лечения.

          - Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 неизвестных проб, одна проба контрольной сыворотки, шесть стандартных калибровочных проб и одна проба для определения оптической плотности ТМБ-Субстратного раствора при одновременном использовании всех стрипов планшета (всего 96 определений).

В случае дробного применения набора необходимо обязательное использование всех стандартных калибровочных проб.

- Характеристика набора

  - Принцип действия

В наборе «ДС-ИФА-Тироид-ТТГ» применен «сэндвич»-вариант твердофазного ИФА. Для реализации его использованы два моноклональных антитела с разной специфичностью к двум доменам молекулы ТТГ: первые антитела иммобилизованы на твердой фазе, вторые (меченные пероксидазой хрена) входят в состав конъюгата. В лунках, при добавлении исследуемого образца и конъюгата анти-ТТГ-пероксидаза, во время инкубации одновременно происходит иммобилизация ТТГ, содержащегося в исследуемом образце, и связывание его с конъюгатом. Количество связавшегося конъюгата прямо пропорционально количеству ТТГ в исследуемом образце.

Во время инкубации с ТМБ-Субстратным раствором происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна концентрации ТТГ в анализируемых пробах. После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочного графика рассчитывается концентрация ТТГ в определяемых образцах.

  - Состав набора реагентов «ДС-ИФА-Тироид-ТТГ»

Таблица 1

| Характеристики реагентов | Форма выпуска |
| --- | --- |
| Иммуносорбент – планшет полистироловый разборный (12 стрипов по 8 лунок каждый, разборность до 1 лунки) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тиреотропному гормону. | 1 шт |
| Конъюгат – моноклональные антитела к ТТГ человека, меченные пероксидазой хрена. Прозрачная или опалесцирующая розового цвета жидкость. В качестве консервантов содержит: 0,1% проклин 300, 0,004% гентамицина сульфат. | 1 флакон 6,0 мл |
| Калибратор 0, Калибратор 1, Калибратор 2, Калибратор 3, Калибратор 4, Калибратор 5 – стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту ВОЗ IRP 81/565 (принятому взамен 2 IRP 80/558), содержащие известные количества тиреотропного гормона. Прозрачные или слегка опалесцирующие светло-желтого цвета жидкости. Значения концентраций ТТГ в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов и в аналитическом паспорте качества. В качестве консервантов содержат: 0,1% проклин 300, 0,004% гентамицина сульфат, 0,1% фенол. | 6 флаконов по 0,5 мл (Калибратор 0 – 2,0 мл) |
| Контрольная сыворотка – сыворотка с известным содержанием ТТГ. Прозрачная или слегка опалесцирующая светло-желтого цвета жидкость. Значение концентрации ТТГ в сыворотке указано на этикетке флакона и в аналитическом паспорте качества. В качестве консервантов содержит: 0,1% проклин 300, 0,004% гентамицина сульфат, 0,1% фенол. | 1 флакон 0,5 мл |
| ПР (концентрат х 25) – промывочный раствор, концентрат. Прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная или светло-желтого цвета жидкость. | 1 флакон 50,0 мл |
| ТМБ-Субстратный раствор – прозрачная бесцветная жидкость. | 1 флакон 14,0 мл |
| Стоп-реагент/0,2М – серная кислота в концентрации 0,2 моль/л. Прозрачная бесцветная жидкость. | 1 флакон 25,0 мл |
| Бланк для построения калибровочной кривой | 1 шт |
| Инструкция по применению | 1 шт |

Дополнительно в комплект поставки могут быть включены:

- калибратор с повышенным содержанием ТТГ;

- крышка к полистироловым 96-луночным планшетам или защитная пленка для ИФА планшетов;

- одноразовые наконечники;

- пластиковые ванночки для жидких реагентов;

- пластиковая скрепка для закрывания пакета с иммуносорбентом или полиэтиленовый пакет с замком.

- Аналитические и диагностические характеристики набора

- Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация ТТГ в сыворотке крови человека составляет 0,05 мкМЕ/мл.

- Специфичность. Не обнаружено перекрестной реакции                       компонентов системы с хорионическим гонадотропином, лютеинизирующим и фолликулостимулирующим гормонами.

- Коэффициент вариации результатов определения ТТГ в одном и том же образце с использованием набора не превышает 8%.

- Линейность. Зависимость концентрации ТТГ имеет линейный характер в диапазоне концентраций калибровочных проб №1 – №5. Значение «линейности» должно находиться в пределах от 90 до 110%.

- Точность. Данный аналитический параметр проверяется тестом на «открытие» ТТГ – соответствие измеренной концентрации ТТГ предписанной в пробе, полученной путем смешивания равных объемов калибровочной пробы №2 и контрольной сыворотки. Процент открытия составляет от 90 до 110%.

- Клиническая проверка. Концентрацию ТТГ измеряли в сыворотке крови, взятой с 9 до 11 ч, у 178 здоровых людей в возрасте от 21 до 50 лет. Средняя концентрация ТТГ составила 1,9 мкМЕ/мл (от 0,4 до 4,0 мкМЕ/мл).

Таблица 2

| Возраст | Нормальный уровень |
| --- | --- |
| < 2,5 мес | От 0,6 до 10 мкМЕ/мл |
| 2,5 мес – 2 года | От 0,4 до 7 мкМЕ/мл |
| 2 – 5 лет | От 0,4 до 6 мкМЕ/мл |
| 5 – 14 лет | От 0,4 до 5 мкМЕ/мл |
| > 14 лет | От 0,4 до 4 мкМЕ/мл |

- Рекомендуется в каждой лаборатории при использовании набора уточнить значения концентраций ТТГ, соответствующие нормальным значениям для конкретной территории.

- Меры предосторожности

Достоверность результатов зависит от правильного выполнения следующих правил лабораторной практики:

  - Постановку ИФА следует проводить в помещении с комнатной температурой           от 18 до 24 °C.

  - Нельзя использовать реагенты из наборов разных серий или смешивать их при приготовлении растворов, кроме:

- неспецифических компонентов (ПР (концентрат х 25),                                       ТМБ-Субстратный раствор, Стоп-реагент), которые взаимозаменяемы во всех наборах для исследования гормонов и онкомаркеров, производства ООО «НПО «Диагностические системы».

  - Нельзя использовать реагенты после истечения срока годности, указанного             на упаковке.

  - Растворы готовить осторожно, исключая какое-либо загрязнение.

  - Нельзя проводить ферментную реакцию в присутствии реактивных паров (кислота, щелочь, альдегиды) или пыли, которые могут повлиять на активность конъюгатов.

  - Лабораторная посуда должна быть тщательно промыта; предпочтительно применение материалов одноразового использования.

  - Ферментная реакция особо чувствительна к ионам металлов. Нельзя допускать контакта металлических предметов с растворами конъюгатов или субстрата.

  - Необходимо использовать чистый наконечник для каждого образца или реагента.

  - Промывка лунок – важный этап проведения анализа: необходимо соблюдать рекомендованное количество циклов промывки и убедиться, что лунки полностью заполняются раствором. Не следует допускать остатка жидкости в лунках после промывки. Неправильно проведенный этап промывки может привести к неточным результатам.

  - Нельзя использовать одну и ту же ванночку для внесения конъюгата и                ТМБ-Субстратного раствора.

  - Необходимо использовать только валидированные дозаторы и оборудование.

  - Нельзя изменять процедуру проведения анализа.

  - Нельзя подвергать реагенты воздействию высокой температуры или прямого солнечного света.

- Инструкция по безопасности

  - Все реагенты набора предназначены для лабораторной диагностики.

  - Сыворотки крови человека, используемые при приготовлении Калибраторов и Контрольной сыворотки, были протестированы и определены нереактивными в отношении антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С, антител к ВИЧ-1,2, антигена р24 ВИЧ-1 и к возбудителю сифилиса.

  - В помещении с иммунодиагностическими материалами нельзя употреблять пищу, пить, курить, применять косметику.

  - Нельзя пипетировать ртом.

  - При работе с исследуемыми образцами необходимо обращаться как с потенциально опасными материалами, т.к. ни один известный метод тестирования не может гарантировать отсутствие инфекционных агентов.

  - При работе с любым оборудованием, которое контактирует с исследуемыми образцами и реагентами, необходимо обращаться как с инфекционными материалами.

  - При работе с набором реагентов и исследуемыми образцами необходимо использовать спецодежду и одноразовые перчатки, тщательно промывать руки после работы с ними.

  - Необходимо избегать расплескивания образцов или растворов, содержащих образцы. При расплескивании немедленно дезинфицировать поверхность      3% раствором хлорамина Б.

  - Необходимо избегать контакта ТМБ-Субстратного раствора, Стоп-реагента             с кожей и слизистыми.

  - После проведения ферментативной реакции необходимо нейтрализовать и/или автоклавировать растворы, отходы или любые жидкости, содержащие биологические образцы до сброса в канализацию. Твердые отходы (использованные планшеты, наконечники к дозаторам, флаконы, лабораторная посуда, одноразовые перчатки и т.д.) должны быть обеззаражены автоклавированием в течение часа при температуре от 124 до 128 °С под давлением 1,5 кГ/см2 (0,15 МПа). Допустимо обеззараживание твердых отходов способом погружения в 3% раствор хлорамина Б (длительность дезинфекции не менее 1 часа) или другого разрешенного к промышленному выпуску и применению в РФ дезинфицирующего средства. Жидкие отходы (промывочные воды) следует обеззараживать добавлением сухого хлорамина Б из расчета          30 г/л (длительность дезинфекции – не менее 2 ч) или кипячением                      в течение 30 мин, или автоклавированием в течение 1 ч                                            под давлением 1,5 кГ/см2 (0,15 МПа) при температуре от 124 до 128 °С. Инструменты и оборудование до и после работы необходимо протирать 2 раза 70% этиловым спиртом.

Некоторые реагенты содержат 0,1% проклин 300.                       Проклин 300 0,1% – раздражающее вещество. Может вызвать сенсибилизацию при контакте с кожей. При контакте с кожей промыть область контакта большим количеством мыла и воды.

- Оборудование и материалы, необходимые при работе с набором

- Спектрофотометр вертикального сканирования, позволяющий измерять оптическую плотность раствора в лунках планшета при длине волны 450 нм;

- Термостатируемый шейкер, позволяющий производить встряхивание со скоростью от 500 до 800 об/мин при температуре (37,0 ± 0,5) °С;

- Устройство для промывания планшетов (вошер);

- Дозаторы пипеточные полуавтоматические одноканальные с изменяемым объемом отбора жидкостей: на 5-50 мкл; на 40-200 мкл; на 200-1000 мкл;                на 1000-5000 мкл с наконечниками;

- Дозатор пипеточный полуавтоматический восьмиканальный, позволяющий отбирать объемы жидкости до 300 мкл, с наконечниками;

- Цилиндр мерный (200 мл, 500 мл);

- Стакан стеклянный (500 мл);

- Вода дистиллированная;

- Бумага фильтровальная лабораторная;

- Перчатки резиновые или пластиковые.

- Анализируемые образцы сывороток крови человека

Для исключения ложных результатов нельзя подвергать исследуемые образцы термоинактивированию, необходимо отбирать и хранить их в условиях, предотвращающих бактериальный рост. Недопустимо использование образцов с добавлением азида натрия в качестве консерванта! Каждый образец исследуемой сыворотки следует отбирать новым наконечником. Отобранные образцы хранить при температуре от 2 до 8 °С не более 3-х суток. Более длительное хранение допустимо при температуре не выше минус 20 °С (образцы могут подвергаться замораживанию и оттаиванию не более 1 раза). Нельзя использовать образцы с бактериальным ростом, выраженным гемолизом и гиперлипидемией. Образцы сыворотки крови,              содержащие агрегаты или осадок, необходимо осветлять центрифугированием               при 1000-2000 об/мин в течение 15 мин при температуре от 4 до 8 °С.

- Подготовка реагентов для анализа

Перед использованием все реагенты набора выдержать 30 мин при комнатной температуре.

- Иммуносорбент. Внимание: во избежание конденсации влаги внутри лунок необходимо выдержать иммуносорбент при комнатной температуре в закрытом пакете не менее 30 минут!

Вскрыть фольгированный пакет, отступив 1,0 см от края пакета. Вынуть из пакета рамку и необходимое количество стрипов, вставить стрипы в рамку.

Пакет с неиспользованными стрипами тщательно герметизировать с помощью скрепки для фольгированного пакета (не удаляя осушитель!). Для этого край пакета следует свернуть 2-3 раза и закрепить, надев сверху скрепку для фольгированного пакета. Или поместить вскрытый фольгированный пакет с иммуносорбентом в полиэтиленовый пакет с замком.

- ПР – рабочий промывочный раствор. Содержимое флакона с концентратом ПР тщательно перемешать. Для приготовления рабочего ПР необходимое количество концентрата промывочного раствора развести в 25 раз водой дистиллированной (например, к 10 мл концентрата ПР добавить 240 мл воды). Полученный раствор тщательно перемешать.

- Конъюгат – готов к применению.

- Стандартные калибровочные пробы – готовы к применению.

- Контрольная сыворотка – готова к применению.

- ТМБ-Субстратный раствор – готов к применению.

- Стоп-реагент – готов к применению.

- Проведение анализа

  - Стандартные калибровочные пробы и контрольную сыворотку вносить                 по 50 мкл в двух повторах. Рекомендуется оставить 2 лунки для измерения ОП                        ТМБ-Субстратного раствора.

В остальные лунки внести по 50 мкл исследуемых образцов сывороток крови в двух повторах. Внимание! Время внесения образцов не должно превышать                10 минут!

  - Во все лунки, кроме лунок с контролем ТМБ-Субстратного раствора, внести дозатором по 50 мкл конъюгата, планшет покрыть крышкой или защитной пленкой.

  - Возможны две процедуры инкубации планшета:

Процедура 1 (термостатируемый шейкер, (37,0 ± 0,5) °С):

Планшет выдержать 45 мин на термостатируемом шейкере со скоростью         от 500 до 800 об/мин и при температуре (37,0 ± 0,5) °С.

Процедура 2 (комнатная температура):

После внесения в лунки планшета образцов и конъюгата содержимое перемешать аккуратным постукиванием по краям планшета в течение 30 секунд, стрипы закрыть крышкой или защитной пленкой и инкубировать в течение 120 минут при комнатной температуре (здесь 20-25  оС).

  - По истечении указанного времени содержимое лунок удалить с помощью вошера (или многоканальной пипетки) в емкость для сбора инфицированного материала, иммуносорбент промыть 5 раз рабочим ПР, заливая его до краев лунок (не менее 300 мкл в лунку) и удаляя промывочный раствор с помощью вошера          (или многоканальной пипетки) в емкость для сбора инфицированного материала.          По окончании промывки тщательно удалить остатки жидкости из лунок постукиванием рамки со стрипами в перевернутом положении по фильтровальной бумаге.                  Не допускать остатка жидкости в лунках планшета.

  - Во все лунки отмытого планшета внести по 100 мкл                                       ТМБ-Субстратного раствора и выдержать при комнатной температуре в темноте:

Процедура 1: 25-30 мин;

Процедура 2: 15-20 мин.

  - Реакцию остановить добавлением во все лунки планшета по 150 мкл                     Стоп-реагента, встряхнуть стрипы на шейкере в течение 5-10 секунд и провести                       учет результатов. Время между остановкой реакции и измерением ОП не должно превышать 20 мин.

Схема проведения ИФА приведена в Приложении 2.

  - Спектрофотометрический контроль внесения сывороток и реагентов при постановке тест-системы «ДС-ИФА-Тироид-ТТГ» на автоматических                              ИФА-анализаторах.

Контроль внесения конъюгата рекомендуется проводить при длинах волн 540 (550) нм, критерий: ОП > 0,500.

- Регистрация результатов

Регистрацию результатов проводить спектрофотометрически при длине волны 450 нм с настройкой прибора по «воздуху».

- Учет результатов

Реакцию следует учитывать, если среднее значение ОП в лунках с контролем ТМБ-Субстратного раствора – не более 0,1.

Необходимо построить калибровочный график по средним величинам ОП «Калибратора 0»; «Калибратора 1»; «Калибратора 2»; «Калибратора 3»; «Калибратора 4»; «Калибратора 5». На бланке для построения калибровочной кривой по оси абсцисс Х откладывают соответствующие значения концентрации ТТГ, выраженной в мкМЕ/мл, по оси ординат Y откладывают средние значения ОП стандартных калибровочных проб. По полученным точкам строят калибровочную кривую.

Для образца с ОП выше, чем в калибровочной пробе №5, выдается результат: больше номинации «Калибратора 5» или этот образец должен быть протестирован в разведении 1:20 (на «Калибраторе 0») – 190 мкл «Калибратора 0» + 10 мкл исследуемого образца. В случае разведения образца необходимо измеренную концентрацию ТТГ умножить на фактор разведения.

Контрольная сыворотка служит для проверки точности и достоверности результатов. Полученные величины концентраций ТТГ в образцах считать достоверными, если вычисленное по калибровочному графику значение концентрации ТТГ в контрольном образце попадает в пределы, указанные на этикетке флакона.

- Калибратор с повышенным содержанием ТТГ

В случае использования калибратора с повышенным содержанием ТТГ регистрацию результатов необходимо проводить спектрофотометрически при длине волны 405-415 нм.

Необходимо построить калибровочный график по средним величинам ОП «Калибратора 5» и «Калибратора с повышенным содержанием ТТГ». На бланке для построения калибровочной кривой по оси абсцисс Х откладывают соответствующие значения концентрации ТТГ, выраженной в мкМЕ/мл, по оси ординат Y откладывают средние значения ОП стандартных калибровочных проб. По полученным точкам строят калибровочную кривую.

- Ограничения теста

- Все реагенты набора предназначены для определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека. Набор не предназначен для определения тиреотропного гормона (ТТГ) в слюне, плазме и других образцах человеческого или животного происхождения.

- Неправильное обращение с образцами и изменение процедуры теста могут повлиять на результаты.

- Для разведения образцов сывороток с высоким содержанием тиреотропного гормона следует использовать «Калибратор 0». Применение других реагентов может привести к ложным результатам.

- Заключение о клиническом диагнозе не может быть основано только на  результате данного теста. Любой лабораторный результат является только частью общей клинической картины пациента.

- При применении пропранола, метимазола, дофамина и д-тироксина наблюдалось снижение значения тиреотропного гормона.

- Результаты образцов взятых у пациентов получивших препарат           антител мыши в диагностических целях или для лечения должны интерпретироваться с осторожностью, т.к. гетерофильные антитела к белкам мыши или другим животным белкам могут повлиять на данный анализ.

- Hook-эффект в данном тесте не наблюдался.

- Набор не предназначен для тестирования образцов сывороток крови новорожденных.

- Условия хранения и эксплуатации набора

- Набор реагентов должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте в течение всего срока годности. Срок годности указан на упаковке набора.

- Транспортирование набора реагентов проводить при температуре           от 2 до 8 °С. Допустимо транспортирование при температуре от 9 до 20 °С                           не более 10 суток.

- В случае дробного использования компоненты набора необходимо хранить следующим образом:

- Иммуносорбент – пакет с неиспользованными стрипами и силикагелем тщательно герметизировать. После первого вскрытия пакета иммуносорбент стабилен на протяжении срока годности набора при температуре                         от 2 до 8 °С.

- ПР (концентрат х 25) – после вскрытия флакона оставшийся неиспользованным ПР (концентрат х 25) хранить во флаконе, плотно закрытом винтовой крышкой, на протяжении срока годности набора при температуре от 2 до 8 °С;

- Рабочий промывочный раствор, подготовленный к использованию, хранить в чистой плотно закрытой емкости в течение 14 сут при комнатной температуре или 28 сут при температуре от 2 до 8 °С.

- Конъюгат – после вскрытия флакона оставшийся неиспользованным конъюгат хранить во флаконе, плотно закрытом винтовой крышкой, на протяжении двух месяцев при температуре от 2 до 8 °С.

- Стандартные калибровочные пробы – после вскрытия флакона оставшиеся неиспользованными калибровочные пробы хранить во флаконах, плотно закрытых винтовыми крышками, на протяжении двух месяцев при температуре от 2 до 8 °С.

- Контрольная сыворотка – после вскрытия флаконов оставшуюся неиспользованной контрольную сыворотку хранить во флаконе, плотно закрытом винтовой крышкой, на протяжении двух месяцев при температуре от 2 до 8 °С.

- ТМБ-Субстратный раствор – после вскрытия флакона оставшийся неиспользованным ТМБ-Субстратный раствор хранить во флаконе, плотно закрытом винтовой крышкой, на протяжении двух месяцев при температуре от 2 до 8 °С.

- Стоп-реагент – после вскрытия флакона оставшийся неиспользованным Стоп-реагент хранить во флаконе, плотно закрытом винтовой крышкой, на протяжении срока годности набора при температуре от 2 до 8 °С.

- Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции.

Рекламации на специфические и физические свойства набора направлять в адрес предприятия-изготовителя – ООО «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» 603093, Россия, г. Нижний Новгород,                                     ул. Яблоневая, д. 22, тел./факс: (831) 434-86-83 или тел.: (831) 434-97-12.                    E-mail: info@npods.nnov.ru, www.npods.ru.

- Объяснение символов

|  | ЕС Маркировка (Европейская директива 98/79/CE по in vitro диагностическим МУ) |
| --- | --- |
|  | Только для лабораторного использования (in vitro diagnostic) |
|  | Производитель |
|  | Каталожный номер |
|  | Количество определений |
|  | Номер партии (серии) |
|  | Температурные пределы хранения |
| EXP. | Срок годности число/месяц/год |
|  | Использовать инструкцию по применению |
|  | Содержит раздражающее вещество |

- Список литературы

    - Fisher D.A., ”Physiological variation in thyroid hormones. Physiological and pathophysiological considerations”. Clinical Chemistry, 42, 135-139 (1996).

    - Spencer C.A., et al., “Interlaboratore/Intermethod differences in functional sensitivity of immunometric assay of Thyrotropin (TSH) and impact on reliability of measurement of subnormal concentration of TSH”. Clinical Chemistry, 41, 367 (1995).

Приложение 1

Методы математической обработки результатов

При учете результатов с помощью встроенного или внешнего программного обеспечения спектрофотометра рекомендуется использовать следующие методы математической обработки результатов:

| Марка спектрофотометра | Рекомендуемые методы математической обработки |
| --- | --- |
| Statfax 2100, 3200 | Point-to-point |
| Tecan Sunrise | Point-to-point |
| Bio-Rad 680 | 4 PL-Cook-Wilkenson Point-to-point |
| Multiscan EX | Point-to-point |

Приложение 2

СХЕМА АНАЛИЗА

| 1 | Внести | По 50 мкл калибраторов и контрольной сыворотки в двух повторах; По 50 мкл исследуемых сывороток в двух повторах |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 2 | Внести | По 50 мкл конъюгата во все лунки, кроме лунок с контролем ТМБ-Субстратного раствора |  |
| 3 | Инкубировать | Процедура 1 45 мин, шейкер, 37 °С | Процедура 2 120 мин, комнатная температура |
| 4 | Промыть планшет | 5 раз, не менее 300 мкл рабочего промывочного раствора |  |
| 5 | Внести | По 100 мкл ТМБ-Субстратного раствора во все лунки |  |
| 6 | Инкубировать | Процедура 1 25-30 мин, в темноте | Процедура 2 15-20 мин, в темноте |
| 7 | Внести | По 150 мкл Стоп-реагента |  |
| 8 | Встряхнуть | В течение 5-10 секунд |  |
| 9 | Учет результатов | 450 нм |  |